| 附件1： |  |
| --- | --- |
| 医用外伤冲洗器、多功能冲洗池项目招标需求及评审规则 |  |
| 一 | 技术要求 |
| 1 | 外壳尺寸：长≤535mm，宽≤88mm，高≤331mm |
| 2 | 水管尺寸：长度≥150cm；内径大6mm，小4mm，允差±5% |
| 3 | 出水温度：30℃～40℃，可调节。 |
| 4 | 清水流量调节阀：0.8L/min～2.0L/min |
| 5 | 1、清水扬程：1档：20cm，允差±5cm，2档：35cm，允差±10cm，3档：100cm，允差±15cm |
| 6 | 清洗液流量：550 mL/min～700mL/min |
| 7 | 2、清洗液扬程：1档：40cm，允差±5cm，2档：60cm，允差±10cm，3档：145cm，允差±15cm |
| 8 | 周期运行时间：一次完整的自动模式冲洗时间≥15分钟，具有自动清洗和液体清洗冲洗过程可选择暂。 |
| 9 | 扫码功能：支持扫码溯源，扫码成功率≥90% |
| 二 | 商务要求 |
| 1 | 质保期：5年 |
| 三 | 配置清单 |
| 1 | 医用外伤冲洗器主机 |
| 2 | 安装模板 |
| 3 | 过滤器1套 |
| 4 | 过滤器固定架1个 |
| 5 | 安装固定架2个 |
| 6 | 附件包1套 |
| 7 | 多功能清洗池1套 |
| 8 | 试机冲洗液5瓶 |
| 四 | 评审标准（总分25分） |
| （一） | 价格评分（10分） |
|  | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10分 |
| （二） | 技术评分（10分） |
| 1 | 清洗池功能; 具备清洗床功能（1分）可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗（2分），总分3分。 |
| 2 | 水枪支架：万向水枪支架（1分）支持多角度旋转（2分）方便患者冲洗，总分3分。 |
| 3 | 扫码功能：支持扫码溯源，扫码成功率91%得0.4分，每提升1%得0.4分，以此类推本项最高得分4分。 |
|  | 以上条款评审依据为：供应商提供白皮书文件或照片证明，并加盖投标商公章 |
| （三） | 商务评分（5分） |
| 1 | 质保期：整机保修6年得1分，以此类推每增加1年得1分。本项目最高3分。 评审依据：提供承诺函并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 |
| 2 | 服务响应：投标人承诺设备出现故障，能在48小时内提出解决方案，得2分。 评审依据：提供售后服务承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。 |